Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 29.07.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Rejestrator holtera ekg – 2 szt |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 17.08.2026- 10.09.2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-10 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego systemu do 24-godzinnego (lub dłuższego) monitorowania EKG metodą Holtera, składającego się z 2 sztuk rejestratorów EKG oraz 1 licencji stacjonarnego oprogramowania diagnostycznego do analizy zapisów (wraz z niezbędnym czytnikiem/kartami pamięci i kablami pacjenta).

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne systemu:

Wymagania wobec rejestratorów (2 sztuki):

- Liczba kanałów: Możliwość rejestracji zapisu EKG z minimum 3 kanałów odprowadzeń (lub alternatywnie do wyboru przez personel: 3 lub 12 kanałów w zależności od podłączonego kabla pacjenta).

- Czas ciągłej rejestracji: Minimum 24 godziny pracy na jednym zestawie baterii/akumulatorów (rekomendowana możliwość pracy do 7 lub 14 dni dla pełnej diagnostyki).

- Zasilanie: Urządzenia zasilane powszechnie dostępnymi bateriami alkalicznymi lub akumulatorami (np. 1x AAA lub 1x AA).

- Wbudowany ekran / Podgląd sygnału: Rejestrator musi posiadać wbudowany wyświetlacz graficzny umożliwiający podgląd jakości sygnału EKG bezpośrednio przy pacjencie (przed uruchomieniem zapisu) w celu eliminacji artefaktów ruchowych.

- Detekcja impulsów stymulatora: Wbudowana, sprzętowa funkcja wykrywania i oznaczania sztucznego stymulatora serca (pacemaker).

- Przycisk pacjenta: Wyraźny, łatwo dostępny przycisk zdarzeń (Event) do samodzielnego oznaczania przez pacjenta momentów wystąpienia objawów chorobowych.

- Waga i ergonomia: Urządzenie o niskiej wadze (maksymalnie do 120g z baterią), odporne na wilgoć/zachlapania, zapewniające wysoki komfort noszenia.

- Akcesoria w zestawie: Do każdego rejestratora należy dołączyć komplet wielorazowych kabli pacjenta (min. 5-, 7- lub 10-żyłowych w zależności od standardu producenta) oraz etui/pasek do mocowania na ciele pacjenta.

Wymagania wobec oprogramowania diagnostycznego (1 licencja):

- Typ instalacji: Oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 10 / Windows 11 (architektura 64-bit).

- Automatyczna analiza: Zaawansowane algorytmy automatycznego wykrywania i klasyfikacji pobudzeń (QRS, komorowe, nadkomorowe, artefakty).

- Analiza rytmu i zaburzeń: Automatyczne wykrywanie migotania i trzepotania przedsionków (AF/AFl), pauz, bloków przewodzenia, zmian odcinka ST oraz trendów QT/QTc.

- Weryfikacja i edycja danych: Możliwość szybkiej, ręcznej rekonfiguracji klas i szablonów pobudzeń przez lekarza (tzw. analiza szablonowa) oraz edycji pojedynczych pobudzeń.

- Narzędzia zaawansowane: Wbudowany moduł oceny zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości.

- Raportowanie: Możliwość generowania przejrzystych raportów końcowych, podglądu całego 24-godzinnego zapisu (full disclosure) oraz zapisu raportu do formatu cyfrowego PDF.

- Komunikacja z rejestratorem: Przesyłanie danych do komputera poprzez szybkie łącze USB (bezpośrednio z rejestratora) lub poprzez zewnętrzny czytnik kart pamięci (w zestawie).

- Integracja (opcjonalnie): Oprogramowanie przygotowane do potencjalnej integracji z systemami gabinetowymi POZ (np. standard HL7 lub wymiana plików PDF/XML).

Wymagania formalno-prawne:

- Sprzęt i oprogramowanie muszą posiadać aktualne i ważne deklaracje zgodności CE oraz certyfikat wyrobu medycznego zgodnie z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745.

- Do dostawy musi zostać dołączona instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego lub stacjonarnego wdrożenia systemu oraz przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego z obsługi sprzętu i oprogramowania w ramach zaoferowanej ceny.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 70 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 10 |
| ☒ Okres gwarancji | 20 |
| ☒ Inne … | 0 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe