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Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

	Data zapytania
	03.08.2026r

	Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego
	Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski , NIP 7751152228

	Przedmiot zamówienia
	Lodówka z monitoringiem temperatury

	Planowany termin realizacji (od - do)
	17.08.2026- 15.09.2026 r

	Termin przesłania oferty
	na adres email malgorzata@medar.pl
do dnia 2026-08-10  godz. 16.00



Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie chłodziarki medycznej spełniającej poniższe parametry techniczne: 
· Wymiary zewnętrzne (maksymalne): Szerokość: 600 mm | Głębokość: 650 mm | Wysokość: 2000 mm.
· Przeznaczenie: Przechowywanie szczepionek i preparatów biologicznych w warunkach kontrolowanych.
· Zakres temperatur: Stabilne +2°C do +8°C (ustawienie fabryczne na +4°C lub +5°C).
· Układ chłodzenia: Wymuszony obieg powietrza (dynamiczny) zapewniający równomierny rozkład temperatur.
· System alarmowy: Wizualny i dźwiękowy alarm spadku/wzrostu temperatury oraz otwartych drzwi.
· Rejestracja danych: Wbudowany rejestrator temperatury (pamięć wewnętrzna lub USB) spełniający wymogi Sanepidu.
· Zasilanie awaryjne: Podtrzymanie pracy sterownika/alarmów w przypadku braku prądu.
· Zabezpieczenia: Drzwi zamykane na klucz.
· Wyposażenie: Certyfikat kalibracji/wzorcowania producenta lub laboratorium z akredytacją PCA.
2. Warunki formalne i finansowe (Wymogi FEnIKS)
· Cena: Podana w PLN (netto i brutto), zawierająca koszt transportu, wniesienia i uruchomienia.
· Płatność: Przelewem, z uwzględnieniem procedur rozliczeniowych programu FEnIKS.
· Gwarancja: Minimum 24 miesiące na całe urządzenie.
· Status sprzętu: Fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025/2026.
· Dokumentacja: Instrukcja w języku polskim, deklaracja CE, paszport techniczny.


2. Warunki udziału w postępowaniu
☒ nie dotyczy
☐ dotyczy


Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy[footnoteRef:1].  [1:  wskaż właściwe ] 

4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania. 
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa. 
7. Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

	Nazwa kryterium 
	Waga

	☒ Cena
	60

	☒ Termin realizacji zamówienia
	30

	☒ Okres gwarancji
	10

	☒ Inne …
	0


Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert. 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
12. Osoby do kontaktu
W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią  Małgorzata Raczkiewicz e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267



Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 
Małgorzata Raczkiewicz
\

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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