Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 03.08.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski , NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Lodówka z monitoringiem temperatury |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 17.08.2026- 15.09.2026 r |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-10 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie chłodziarki medycznej spełniającej poniższe parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (maksymalne): Szerokość: 600 mm | Głębokość: 650 mm | Wysokość: 2000 mm.

- Przeznaczenie: Przechowywanie szczepionek i preparatów biologicznych w warunkach kontrolowanych.

- Zakres temperatur: Stabilne +2°C do +8°C (ustawienie fabryczne na +4°C lub +5°C).

- Układ chłodzenia: Wymuszony obieg powietrza (dynamiczny) zapewniający równomierny rozkład temperatur.

- System alarmowy: Wizualny i dźwiękowy alarm spadku/wzrostu temperatury oraz otwartych drzwi.

- Rejestracja danych: Wbudowany rejestrator temperatury (pamięć wewnętrzna lub USB) spełniający wymogi Sanepidu.

- Zasilanie awaryjne: Podtrzymanie pracy sterownika/alarmów w przypadku braku prądu.

- Zabezpieczenia: Drzwi zamykane na klucz.

- Wyposażenie: Certyfikat kalibracji/wzorcowania producenta lub laboratorium z akredytacją PCA.

2. Warunki formalne i finansowe (Wymogi FEnIKS)

- Cena: Podana w PLN (netto i brutto), zawierająca koszt transportu, wniesienia i uruchomienia.

- Płatność: Przelewem, z uwzględnieniem procedur rozliczeniowych programu FEnIKS.

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące na całe urządzenie.

- Status sprzętu: Fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025/2026.

- Dokumentacja: Instrukcja w języku polskim, deklaracja CE, paszport techniczny.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 60 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 30 |
| ☒ Okres gwarancji | 10 |
| ☒ Inne … | 0 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią  Małgorzata Raczkiewicz e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe