Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 17.08.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Rejestrator holtera ABPM (ciśnieniowy) – 2 szt |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 24.08.2026- 10.09.2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-21 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych 2 sztuk rejestratorów ciśnienia oraz 1 licencji stacjonarnego oprogramowania diagnostycznego do analizy zapisów (wraz z niezbędnym kablem/interfejsem do transmisji danych i kompletem mankietów). Urządzenia muszą spełniać najwyższe standardy miniaturyzacji oraz kultury pracy (całkowicie bezgłośna praca pompy).

Szczegółowe parametry techniczne i funkcjonalne (Wymagania Minimalne – Graniczne):

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymóg graniczny |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalne wymiary rejestratora (długość x szerokość x grubość) | Max: 90 x 90 x 30 mm |
| 2. | Maksymalna waga rejestratora wraz z dedykowanym akumulatorem | Max: 150 g |
| 3. | Waga kompletnego zestawu na pacjencie (rejestrator + akumulator + mankiet średni) | Max: 280 g |
| 4. | Technologia i kultura pracy pompy (Cicha praca) | Bezgłośna pompa piezoelektryczna lub bezszczotkowa. Pomiar realizowany w trybie napełniania mankietu (Inflation Mode). |
| 5. | Inteligentny Tryb Nocny komfortu snu | Automatyczne wyciszenie sygnałów dźwiękowych i wygaszenie ekranu w godz. 22:00-6:00 (z zachowaniem głośnych alertów krytycznych). |
| 6. | Integracja systemowa i oprogramowanie | Współpraca ze wspólną, stacjonarną bazą danych pacjentów obsługującą moduły: EKG, spirometrię, próbę wysiłkową i holter EKG. |
| 7. | Czas rejestracji i pamięć | Rejestracja ciągła minimum 51 godzin; pamięć wewnętrzna minimum 600 pomiarów. |
| 8. | Zakresy i dokładność pomiaru | Ciśnienie: 25 - 260 mmHg; Puls: 40 - 200 ud./min. Dokładność: ±3mmHg lub ±2%. |
| 9. | Normy i walidacja medyczna | Spełnianie normy AAMI / ESH / ISO 81060-2 (w tym Amd 2:2024) oraz wymagań BISH. |
| 10. | Złącza i pneumatyka | Komunikacja przez USB-C; mechaniczne połączenie mankietu za pomocą trwałych złączy metalowych. |
| 11. | Zawartość kompletnego zestawu | 2x rejestrator, 1x licencja oprogramowania PC, 1x interfejs PC, 2x etui z paskiem, 2x mankiet średni (24-32 cm), 2x mankiet duży (32-38 cm), 4x akumulator, 2x ładowarka sieciowa, 4x klapka baterii, 2x zapinka rękawa, instrukcja PL. |

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 50 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 10 |
| ☒ Okres gwarancji | 20 |
| ☒ Parametry techniczne: Gabaryty i cichość pracy | 20 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe