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Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

	Data zapytania
	17.08.2026r

	Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego
	Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228

	Przedmiot zamówienia
	Rejestrator holtera ABPM (ciśnieniowy) – 2 szt

	Planowany termin realizacji (od - do)
	24.08.2026- 10.09.2026

	Termin przesłania oferty
	na adres email malgorzata@medar.pl
do dnia 2026-08-21  godz. 16.00



Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych 2 sztuk rejestratorów ciśnienia oraz 1 licencji stacjonarnego oprogramowania diagnostycznego do analizy zapisów (wraz z niezbędnym kablem/interfejsem do transmisji danych i kompletem mankietów). Urządzenia muszą spełniać najwyższe standardy miniaturyzacji oraz kultury pracy (całkowicie bezgłośna praca pompy).

Szczegółowe parametry techniczne i funkcjonalne (Wymagania Minimalne – Graniczne):

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
	Wymóg graniczny

	1.
	Maksymalne wymiary rejestratora (długość x   szerokość x grubość)
	Max: 90 x 90 x 30 mm

	2.
	Maksymalna waga rejestratora wraz z dedykowanym akumulatorem
	Max: 150 g

	3.
	Waga kompletnego zestawu na pacjencie (rejestrator + akumulator + mankiet średni)
	Max: 280 g

	4.
	Technologia i kultura pracy pompy (Cicha praca)
	Bezgłośna pompa piezoelektryczna lub bezszczotkowa. Pomiar realizowany w trybie napełniania mankietu (Inflation Mode).

	5.
	Inteligentny Tryb Nocny komfortu snu
	Automatyczne wyciszenie sygnałów dźwiękowych i wygaszenie ekranu w godz. 22:00-6:00 (z zachowaniem głośnych alertów krytycznych).

	6.
	Integracja systemowa i oprogramowanie
	Współpraca ze wspólną, stacjonarną bazą danych pacjentów obsługującą moduły: EKG, spirometrię, próbę wysiłkową i holter EKG.

	7.
	Czas rejestracji i pamięć
	Rejestracja ciągła minimum 51 godzin; pamięć wewnętrzna minimum 600 pomiarów.

	8.
	Zakresy i dokładność pomiaru
	Ciśnienie: 25 - 260 mmHg; Puls: 40 - 200 ud./min. Dokładność: ±3mmHg lub ±2%.

	9.
	Normy i walidacja medyczna
	Spełnianie normy AAMI / ESH / ISO 81060-2 (w tym Amd 2:2024) oraz wymagań BISH.

	10.
	Złącza i pneumatyka
	Komunikacja przez USB-C; mechaniczne połączenie mankietu za pomocą trwałych złączy metalowych.

	11.
	Zawartość kompletnego zestawu
	2x rejestrator, 1x licencja oprogramowania PC, 1x interfejs PC, 2x etui z paskiem, 2x mankiet średni (24-32 cm), 2x mankiet duży (32-38 cm), 4x akumulator, 2x ładowarka sieciowa, 4x klapka baterii, 2x zapinka rękawa, instrukcja PL.






2. Warunki udziału w postępowaniu
☒ nie dotyczy
☐ dotyczy
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki: 
a) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
b) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy[footnoteRef:1].  [1:  wskaż właściwe ] 

3. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
4. Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania. 
5. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa. 
6. Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

	Nazwa kryterium 
	Waga

	☒ Cena
	50

	☒ Termin realizacji zamówienia
	10

	☒ Okres gwarancji
	20

	☒ Parametry techniczne: Gabaryty i cichość pracy
	20


Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert. 
7. Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
9. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
10. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
11. Osoby do kontaktu
W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267



Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 
Małgorzata Raczkiewicz
\

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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