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Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

	Data zapytania
	19.08.2026r

	Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego
	Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228

	Przedmiot zamówienia
	Aparat USG– 1 szt

	Planowany termin realizacji (od - do)
	01.09.2026- 25.09.2026

	Termin przesłania oferty
	na adres email malgorzata@medar.pl
do dnia 2026-08-24  godz. 16.00



Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego klasy Premium wraz z wyposażeniem .
I. Wymagania ogólne i konstrukcyjne
· Klasa i stan aparatu: W pełni cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z kolorowym Dopplerem; fabrycznie nowy, wyprodukowany najwcześniej w 2025 roku.
· Ekran i sterowanie: Monitor główny LCD o przekątnej min. 21 cali (wysoka rozdzielczość, bez przeplotu) oraz dotykowy, programowalny panel sterowania min. 10 cali wbudowany w konsolę.
· Gniazda głowic: Minimum 4 aktywne porty, co pozwala na podłączenie 4 głowic jednocześnie i przełączanie ich z poziomu menu.
· Dynamika systemu i głębokość: Dynamika min. 290 dB (odpowiada za kontrast i rozróżnianie subtelnych odcieni szarości); regulacja głębokości skanowania w zakresie min. 0,75 - 40 cm.
II. Obrazowanie i funkcje diagnostyczne
· Płynność obrazu (Frame Rate): Bardzo wysoka szybkość odświeżania – min. 3500 klatek/s w trybie czarno-białym (B) oraz min. 600 klatek/s w trybie z kolorem. Gwarantuje to płynny obraz bez opóźnień.
· Zaawansowany Color Doppler: Rozszerzony tryb dopplerowski o wysokiej czułości, który pozwala na dokładne badanie bardzo wolnych przepływów krwi w małych naczyniach.
· Dual Doppler (w czasie rzeczywistym): Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch niezależnych wykresów przepływu krwi (w kombinacjach PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI).
· Doppler Kardiologiczny (CWD): Ciągły Doppler spektralny na głowicy kardiologicznej z zakresem pomiaru prędkości do min. +/- 19 m/s (kluczowe przy badaniu wad zastawek).
· Poprawa jakości obrazu:
· Obrazowanie Compound (min. 10 wiązek skrzyżowanych pod różnymi kątami) – eliminuje cienie i lepiej uwidacznia granice tkanek.
· System automatycznego wyostrzania konturów i redukcji szumów na wszystkich głowicach.
· Oprogramowanie: Pełne pakiety pomiarowe do badań: brzusznych, ginekologiczno-położniczych, małych narządów (tarczyca, piersi), naczyniowych, kardiologicznych, ortopedycznych, mięśniowych, pediatrycznych oraz śródoperacyjnych.
· Zoom: Funkcja powiększenia obrazu na żywo minimum 40-krotnie.
III. Głowice w zestawie
Wszystkie głowice muszą być szerokopasmowe i oferować zaawansowane obrazowanie harmoniczne (wieloczęstotliwościowe).
1. Głowica Convex (min. 1,0 – 5,0 MHz):
· Przeznaczenie: diagnostyka jamy brzusznej i położnictwo.
· Gęstość: kryształy o wysokiej gęstości (min. 900 elementów), kąt skanowania min. 70° oraz min. 13 pasm harmonicznych.
2. Głowica Liniowa (min. 2,0 – 12,0 MHz):
· Przeznaczenie: narządy powierzchowne, naczynia, stawy.
· Specyfikacja: min. 900 elementów, szerokość pola max. 40 mm. Posiada funkcję obrazowania trapezowego i rombowego (poszerzenie pola widzenia na bokach).
3. Głowica kardiologiczna Phased Array (min. 1,0 – 5,0 MHz):
· Przeznaczenie: badania serca dorosłych i dzieci.
· Technologia: wykonana z pojedynczego kryształu (Single Crystal), który zapewnia maksymalną czułość. Posiada min. 120 elementów i kąt skanowania min. 90°.
IV. Archiwizacja, wyposażenie i gwarancja
· Pamięć i dyski: Podwójny system dysków – szybki dysk SSD min. 128 GB na system operacyjny oraz dysk HDD min. 500 GB na bazę danych pacjentów, zdjęcia i filmy z badań.
· Drukarka: Wbudowany, czarno-biały videoprinter do natychmiastowego druku zdjęć medycznych.
· Gwarancja: Pełna gwarancja na cały zestaw (aparat, 3 głowice, drukarka) na okres minimum 24 miesięcy.
· Dokumentacja: Wymagany certyfikat medyczny CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim.


2. Warunki udziału w postępowaniu
☒ nie dotyczy
☐ dotyczy
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki: 
a) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
b) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy[footnoteRef:1].  [1:  wskaż właściwe ] 

3. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
4. Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania. 
5. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa. 
6. Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

	Nazwa kryterium 
	Waga

	☒ Cena
	60

	☒ Termin realizacji zamówienia
	10

	☒ Okres gwarancji
	20

	☒ Kryteria jakościowe/ techniczne
	10


Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert. 
7. Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
9. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
10. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
11. Osoby do kontaktu
W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267



Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 
Małgorzata Raczkiewicz
\

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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