Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 19.08.2026r |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski NIP 7751152228 |
| Przedmiot zamówienia | Aparat USG– 1 szt |
| Planowany termin realizacji (od - do) | 01.09.2026- 25.09.2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email malgorzata@medar.pl do dnia 2026-08-24 godz. 16.00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego klasy Premium wraz z wyposażeniem .

I. Wymagania ogólne i konstrukcyjne

- Klasa i stan aparatu: W pełni cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z kolorowym Dopplerem; fabrycznie nowy, wyprodukowany najwcześniej w 2025 roku.

- Ekran i sterowanie: Monitor główny LCD o przekątnej min. 21 cali (wysoka rozdzielczość, bez przeplotu) oraz dotykowy, programowalny panel sterowania min. 10 cali wbudowany w konsolę.

- Gniazda głowic: Minimum 4 aktywne porty, co pozwala na podłączenie 4 głowic jednocześnie i przełączanie ich z poziomu menu.

- Dynamika systemu i głębokość: Dynamika min. 290 dB (odpowiada za kontrast i rozróżnianie subtelnych odcieni szarości); regulacja głębokości skanowania w zakresie min. 0,75 - 40 cm.

II. Obrazowanie i funkcje diagnostyczne

- Płynność obrazu (Frame Rate): Bardzo wysoka szybkość odświeżania – min. 3500 klatek/s w trybie czarno-białym (B) oraz min. 600 klatek/s w trybie z kolorem. Gwarantuje to płynny obraz bez opóźnień.

- Zaawansowany Color Doppler: Rozszerzony tryb dopplerowski o wysokiej czułości, który pozwala na dokładne badanie bardzo wolnych przepływów krwi w małych naczyniach.

- Dual Doppler (w czasie rzeczywistym): Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch niezależnych wykresów przepływu krwi (w kombinacjach PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI).

- Doppler Kardiologiczny (CWD): Ciągły Doppler spektralny na głowicy kardiologicznej z zakresem pomiaru prędkości do min. +/- 19 m/s (kluczowe przy badaniu wad zastawek).

- Poprawa jakości obrazu:

  - Obrazowanie Compound (min. 10 wiązek skrzyżowanych pod różnymi kątami) – eliminuje cienie i lepiej uwidacznia granice tkanek.

  - System automatycznego wyostrzania konturów i redukcji szumów na wszystkich głowicach.

- Oprogramowanie: Pełne pakiety pomiarowe do badań: brzusznych, ginekologiczno-położniczych, małych narządów (tarczyca, piersi), naczyniowych, kardiologicznych, ortopedycznych, mięśniowych, pediatrycznych oraz śródoperacyjnych.

- Zoom: Funkcja powiększenia obrazu na żywo minimum 40-krotnie.

III. Głowice w zestawie

Wszystkie głowice muszą być szerokopasmowe i oferować zaawansowane obrazowanie harmoniczne (wieloczęstotliwościowe).

- Głowica Convex (min. 1,0 – 5,0 MHz):

  - Przeznaczenie: diagnostyka jamy brzusznej i położnictwo.

  - Gęstość: kryształy o wysokiej gęstości (min. 900 elementów), kąt skanowania min. 70° oraz min. 13 pasm harmonicznych.

- Głowica Liniowa (min. 2,0 – 12,0 MHz):

  - Przeznaczenie: narządy powierzchowne, naczynia, stawy.

  - Specyfikacja: min. 900 elementów, szerokość pola max. 40 mm. Posiada funkcję obrazowania trapezowego i rombowego (poszerzenie pola widzenia na bokach).

- Głowica kardiologiczna Phased Array (min. 1,0 – 5,0 MHz):

  - Przeznaczenie: badania serca dorosłych i dzieci.

  - Technologia: wykonana z pojedynczego kryształu (Single Crystal), który zapewnia maksymalną czułość. Posiada min. 120 elementów i kąt skanowania min. 90°.

IV. Archiwizacja, wyposażenie i gwarancja

- Pamięć i dyski: Podwójny system dysków – szybki dysk SSD min. 128 GB na system operacyjny oraz dysk HDD min. 500 GB na bazę danych pacjentów, zdjęcia i filmy z badań.

- Drukarka: Wbudowany, czarno-biały videoprinter do natychmiastowego druku zdjęć medycznych.

- Gwarancja: Pełna gwarancja na cały zestaw (aparat, 3 głowice, drukarka) na okres minimum 24 miesięcy.

- Dokumentacja: Wymagany certyfikat medyczny CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

- Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 60 |
| ☒ Termin realizacji zamówienia | 10 |
| ☒ Okres gwarancji | 20 |
| ☒ Kryteria jakościowe/ techniczne | 10 |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panią Małgorzata Raczkiewicz, e-mail: malgorzata@medar.pl , tel. 602294267

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Małgorzata Raczkiewicz

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe